## Worksheet
STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản suất | Xuất xứ cửa hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | PP2600445073 | Máy sóng ngắn điều trị | [9 empty] | Viện Y học Hải quân | 01 ngày | 30 ngày
1.1 |  |  | Máy sóng ngắn điều trị | Cái | 1 | DX500 | DX500 | Elettronica Pagani S.r.l | Ý | 2026 | * Yêu cầu cấu hình -Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ -Cánh tay điều trị hoặc tay đỡ đầu phát: ≥ 02 cái -Đĩa điện cực ≥130 mm: 02 cái -Bóng tạo sóng : 01 cái -Đèn kiểm tra sóng: 01 cái -Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng -Anh, tiếng Việt: 01 bộ Yêu cầu kỹ thuật Thông số thiết kế máy chính: Có tối thiểu các thông số sau: -Màn hình màu cảm ứng hoặc LCD -Cánh tay điều trị có khớp nối góc xoay -Chế độ vận hành: ≥ 3 chế độ -Phác đồ điều trị hoặc chương trình có sẵn trên máy ≥ 20 phác đồ hoặc chương trình Thông số điều trị: Có tối thiểu các thông số sau: -Tần số làm việc: ≥27.12 Mhz -Thời gian điều trị: Từ ≤1 đến ≥ 30 phút -Có tối thiểu chế độ xung hoặc liên tục -Công suất ở chế độ xung từ 0 đến ≥ 1100W -Công suất ở chế độ liên tục :0 đến ≥ 460W |  |  |  | Thiết bị mới 100%, Sản xuất năm 2026 trở về sauNhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương (đối với máy chính).Xuất xứ: G7 hoặc EU (đối với máy chính)Điện áp làm việc: Phù hợp với nguồn điện Việt NamThời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng 8 năm.Cung cấp hồ sơ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO) của hàng hóa, tờ khai hải quan (xóa giá)., invoice , Phân loại, công bố hoặc lưu hành sản phẩm… Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng (User manual) bằng tiếng Anh và tiếng Việt
2 | PP2600445074 | Máy kéo dãn cột sống | [9 empty] | Viện Y học Hải quân | 01 ngày | 30 ngày
2.1 |  |  | Máy kéo dãn cột sống | Cái | 1 | HC ALFATRAC | HC ALFATRAC | Elettronica Pagani S.r.l | Ý | 2026 trở về sau | Yêu cầu cấu hình - Máy chính: 01 Chiếc - Dây nguồn: 01 cái - Bút cảm ứng: 01 cái - Thiết bị dừng khẩn cấp: 01 cái - Dây đai vùng ngực: 02 cái - Dây đai vùng lưng: 02 cái - Dây đai kéo cổ: 02 cái - Thanh gá lắp dùng trong kéo cổ: 02 cái - Bàn nâng hạ bằng điện 4 khúc: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 bộ Yêu cầu kỹ thuật: Công suất tiêu thụ: ≤ 50 VA - Tiêu chuẩn an toàn: 1 lớp B hoặc tương đương - Màn hình: màn hình cảm ứng hiển thị màu LCD ≥ 480x800 pixel kết hợp cảm ứng. - Phần mềm: Sử dụng hệ điều hành Windows, tích hợp nhiều loại ngôn ngữ - Cài đặt chế độ kéo cổ hoặc kéo lưng bằng 1 công tắc ở phần bên của thiết bị - Giao diện điều khiển: ≥ 9 phím cứng và 1 núm xoay vô cực có chỉ thị bằng đèn LED - Bộ nhớ lưu chương trình của người dùng để lưu trữ phác đồ điều trị do người dùng thiết lập - Phương thức kéo: + Kéo liên tục + Kéo lũy tiến + Kéo ngắt quãng + Kéo điều hòa - Điều chỉnh lực kéo - Vùng cổ: ≤ 1- ≥ 20 kg đối với vùng cổ - Vùng lưng: ≤ 1-≥ 90 kg đối với thắt lưng -Điều chỉnh điện nâng phần giữa giường : 0 độ đến ≥ 50 độ - Thời gian điều trị: có thể điều chỉnh trong khoảng ≤ 1-≥ 60 phút - Thiết bị điều khiển dành cho bệnh nhân - ≥ 30 chương trình được cài đặt sẵn |  |  |  | Thiết bị mới 100%, Sản xuất năm 2026 trở về sauNhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương (đối với máy chính).Xuất xứ: G7 hoặc EU (đối với máy chính)Điện áp làm việc: Phù hợp với nguồn điện Việt NamThời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng 8 năm.Cung cấp hồ sơ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO) của hàng hóa, tờ khai hải quan (xóa giá)., invoice , Phân loại, công bố hoặc lưu hành sản phẩm… Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng (User manual) bằng tiếng Anh và tiếng Việt