## Worksheet
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ của hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | Máy chụp sóng máy cắt | Trọn bộ | 1 | Egil 213 (P/N CM-21380) | Megger | Megger | Thụy điển | 2025 trở về sau | 1.1 Chức năng: Là thiết bị hợp bộ bộ xách tay dùng để thử nghiệm tại hiện trường các máy chủng loại cắt điện 03 pha loại có 1 tiếp điểm chính (ngăn cắt) trên mỗi pha, với các chức năng:+ Đo & chụp sóng để phân tích thời gian đóng, cắt, và tính toán độ không đồng thời 3 pha của các tiếp điểm chính & tiếp điểm phụ cũng như đo các dòng điện của các cuộn dây đóng cắt+ Có khả năng (tùy chọn mua sau) mở rộng chức năng đo điện trở động (DRM).1.2 Đặc tính kỹ thuật1.2.1 Điện áp nguồn: 100 – 240 V AC, 50 / 60 Hz, 200 VA max1.2.2 Khối điều khiền (Control section)- Số kênh điều khiển (No. of channels): 3 (Close, open 1 and open 2)- Sai lệch thời gian (Time base inaccuracy): ±0.01 % of reading ±1 sample interval- Tốc độ lấy mẫu max: 40 kHz- Đo thời gian: Đến 10s- Tiếp điểm đóng (Non-bouncing switch): Dòng điện lớn nhất (Max curent): 60A AC/DC, xung ≤ 20 ms- Dòng điện đo lường (Measurement curent): + Dải đo: 80A; + Độ phân giải: 16 bit; + Sai số: ± 2% giá trị đọc ± 0.1% của dải- Điện áp đo lường (Measurement voltage): + Dải đo: 250V AC, 300VDC+ Độ phân giải: 16 bit; + Sai số: ± 1% giá trị đọc ± 0.1% của dải.1.2.3 Khối đo thời gian (Timing M/R section)- Thời gian đo: Đến 10s; - Số kênh: 3 kênh; - Cấp chính xác: ±0.01% of reading ±1 sample interval; - Tốc độ lấy mẫu: 40kHz; - Điện áp hở mạch (Open circuit voltage): ±12 V ±10 %; - Dòng ngắn mạch (Short circuit current): 22 mA ±10 %1.2.4 Khối Analog (Analog section)- Thời gian đo: Đến 10s ; - Số kênh: 3 Kênh; - Cấp chính xác: ±0.01% of reading ±1 sample interval; - Tốc độ lấy mẫu: 40kHz1.2.5 Nhiệt độ môi trường làm việc: -20-55 0 C1.2.6 Độ ẩm môi trường làm việc: 5-95% RH, không đọng sương1.2.7 Màn hình hiển thị: 7 inch, cảm ứng1.2.8 Bộ nhớ: 1.4 GB1.2.9 Cổng kết nối: 3 USB A, 1 USB B, 1RJ451.2.10 Cấp bảo vệ: IP67 khi đóng nắp, IP20 khi mở nắp 1.3 Phụ kiện kèm theo (Trọn bộ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất): Dây nguồn, Cáp nối đất, bộ dây đo chụp sóng máy cắt, Cáp USB, Rj45, Phần mềm, túi mềm đựng phụ kiện, tài liệu hướng dẫn sử dụng. | Nhà Máy thủy điện A Lưới, xã A Lưới 5, TP Huế | 88 | 98 | 'Nhà cung cấp nộp cho Chủ đầu tư khi hoàn thiện, ký hợp đồng các nội dung sau: - Cung cấp bảo đảm thực hiện hợp đồng giá trị bằng 5% giá trị hợp đồng trước khi hai bên ký kết hợp đồng. - Tạm ứng tối đa 10% giá trị hợp đồng nhưng phải có bảo lãnh tạm ứng có giá trị bằng giá trị tạm ứng kèm văn bản đề nghị tạm ứng. - Thời gian bảo hành: ít nhất 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu. Nhà thầu cung cấp cam kết bảo hành và nộp bảo lãnh bảo hành giá trị bằng 5% giá trị thanh quyết toán (hoặc Chủ đầu tư giữ lại 5% giá trị thanh quyết toán) đối với hàng hóa cung cấp, lắp đặt được nghiệm thu. - Điều kiện bảo hành: Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và các quy định liên quan. - Kèm CO, CQ, Test report. - Tài liệu, lắp đặt, vận hành, chuyển giao công nghệ: - Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt. - Giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý được ủy quyền bán hàng. - Vận hành thử thiết bị sử dụng tại hiện trường. - Đào tạo và hướng dẫn sử dụng cho các cán bộ kỹ thuật của bên mua phải được thực hiện bởi chuyên gia đã được Đào tạo và cấp chứng chỉ bởi nhà sản xuất (phải cung cấp chứng chỉ người đào tạo để kiểm tra). Thiết bị phải có trung tâm dịch vụ ủy quyền của hãng tại Việt Nam để hổ trợ dịch vụ hậu mãi (phải cung cấp giấy chứng nhận để kiểm tra).