## Worksheet
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ của hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | Dung dịch Khử khuẩn Mức độ Cao | Can | 80 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao, thành phần ORTHO-PHTHALADEHYDE 0,55%, Benzotriazole 0,01% và các thành phần khác, pH 7 - 8, - Thời gian ngâm khử khuẩn mức độ cao cho dụng cụ là 5 phút, tái sử dụng trong vòng 14 ngày. Thời gian bảo quản dung dịch trong can là 75 ngày tính từ khi mở nắp. - Không gây ăn mòn dụng cụ, tương thích với nhiều loại dụng cụ và vật liệu (kể cả Polystyrene, Cyanoacrylate, EPO - TEK 353 epoxy), có que thử. - Tương thích với dụng cụ của các hãng sản xuất dụng cụ nội soi (Olympus, Pentax, GE, Karl Storz, đèn nội soi Fujinon) - Có thể dùng cho quy trình xử lý bằng tay và bằng máy. - Đạt các tiêu chuẩn: ISO 13485. Can 3,78L | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
2 | Băng dính lụa | Cuộn | 700 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | Vải lụa Taffeta trắng, làm bằng sợi cellulose acetate từ các nước G7. - Keo Zinc oxide và các thành phần: Zinc dibutyl dithiocarbamate, SIS copolymer, Lanolin stellux AIPF, Titanium dioxide, Styrenic Block Copolymers, dầu khoáng trắng. Độ nhớt 8.100-12.700 cP - Kích thước 5cm x 5m. | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
3 | Bông ép sọ não | Miếng | 130 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | Vải (gạc) không dệt từ polyester và rayon (viscose) có độ thấm hút rất cao. Màu trắng, đồng đều. Không mùi lạ, không lẫn tạp chất khi nhìn thấy bằng mắt thường. Đầu bông có gắn chỉ chờ để kiểm soát khi đặt bông vào và lấy ra; - Độ ẩm (Mất khối lượng do sấy khô) ≤ 8% - Khả năng hút nước: ≥10 g nước/g bông gạc; - Tốc độ hút nước (Thời gian chìm): ≤ 5 s; - Giới hạn acid và kiềm: Đạt trung tính; Kích thước: 4 x 5cm. Đóng gói: Đóng trong bao tiệt trùng dùng trong y tế có chỉ thị màu. Tiệt trùng | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
4 | Gạc cầu đa khoa vô trùng | Miếng | 100000 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | • Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Tiệt trùng. Được đóng gói bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. Kích thước: Fi30 x 2 lớp vô trùng. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
5 | Gạc phẫu thuật vô trùng | Miếng | 30000 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | • Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. Kích thước: 10cm x 10cm x 8 lớp vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
6 | Vật liệu cầm máu | Miếng | 36 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | Miếng sáp cầm máu xương 2.5 gram. Đóng gói tiệt trùng bằng tia gama từng miếng. Thành phần: Sáp ong trắng (72,45%), Paraffin (15,05%) và Isopropyl Palmitate (12,5%) | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
7 | Bơm tiêm sử dụng một lần 1ml | Cái | 7000 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, đạt khoảng chết ≤ 0.03ml, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 26Gx1/2". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Sản phẩm được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
8 | Bơm tiêm sử dụng một lần 20ml | Cái | 33000 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | - Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét, đường kính trong 19.15 ± 0.05mm, chiều dài 105.5 ± 0.1mm - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via, chiều cao píttông 105.2 ± 0.1mm - Đầu côn lệch tâm giúp cho việc đuổi khí dễ dàng, thuận tiện - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim cỡ 23Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
9 | Bơm tiêm sử dụng một lần 50ml | Chiếc | 2000 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | - Xy lanh dung tích 50ml. được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. Đường kính trong 29.23 ± 0.05mm, chiều dài 131.7 ± 0.1mm - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via, chiều cao píttông 137.05 ± 0.4mm. - Đốc xy lanh nhỏ, gắn chắc chắn với tất cả các cỡ kim, an toàn khi sử dụng. - Đầu côn lệch tâm giúp cho việc đuổi khí dễ dàng, thuận tiện - Bơm có vạch chia thể tích tối đa 60ml, vạch chia nhỏ nhất ≤ 1ml để tiện sử dụng cho trẻ em. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
10 | Kim châm cứu | Cái | 80000 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | Kim châm cứu vô trùng với thân kim làm từ thép y tế không gỉ 304 và cán kim được cuốn từ sợi thép Kích thước: Đường kính 0.10 ~ 0.40 mm; Chiều dài 7 ~ 75 mm. Kim đốc thép Đạt chứng nhận: ISO 13485 | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
11 | Bộ dây truyền dịch | Bộ | 12000 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | Kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh, chiều dài 57 ± 0.3mm. Van khóa điều chỉnh và bánh xe bằng nhựa ABS nguyên sinh màu trắng, chiều dài van điều chỉnh 53.5 ± 0.3mm. Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn. Chiều dài 57 ± 0.3mm. Buồng đếm giọt: nhựa PVC nguyên sinh, thể tích ≥ 8.5ml, có màng lọc dịch ≤ 15µm. Đường kính trong 15.3 ± 0.1mm, chiều dài 61 ± 0.3mm, đường kính đầu côn 3.4 ± 0.05mm. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng, đường kính ngoài 3.97 ± 0.05mm, tiết diện dầy 0.6 ± 0.02mm. Độ dài dây truyền ≥ 1700mm. Dây truyền dịch kèm kim thường 23Gx1". Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
12 | Dây nối dài dùng trong truyền dịch, bơm thuốc | Cái | 4000 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | Dây nối bơm tiêm điện với khóa kết nối Luer lock dạng xoay, dài 140cm, có khóa bảo vệ, ống chống xoắn. - Thể tích mồi dịch 1ml, chịu áp lực tới 2 bar -Đường kính trong 0,9mm, Đường kính ngoài 1,9mm, tốc độ 0,9ml/m - Dây chất liệu PVC không Latex, không DEHP, thay thế bằng DEHT an toàn mềm dẻo, trong suốt -Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
13 | Túi hấp tiệt trùng | Cuộn | 4 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | Túi hấp tiệt trùng kích thước 350mm x 70m. Cấu tạo bằng 100% sợi polyethylene tỷ trọng cao, có chỉ thị Plasma từ màu tím màu hồng. Thành phần vật liệu : Phim y tế : Tyvek 2FS (58gsm) + 65gsm (Được kết cấu gia cường 65gsm) + Plasma Sterilization Indicator. Lực niêm phong nhiệt theo tiêu chuẩn EN868-5 ≥0,15KN/M. Chiều rộng niêm phong nhiệt từ 6mm-10mm. Sử dụng máy hàn nhiệt để niêm phong túi, nhiệt độ niêm phong khoảng 180 độ C, thời gian niêm phong khoảng 1-2 giây, | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
14 | Điện cực tim | Cái | 3500 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | Hình dạng giống giọt nước, kích thước 35 mm, tổng bề mặt sản phẩm 1017 mm2, vùng chất gen 401 mm2, vùng dán 616 mm2, vùng phân tử nhậy 78,5 mm2, độ dầy sản phẩm 0,8 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
15 | Dây hút dịch | Chiếc | 1200 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | Các số 5-18. Sản phẩm được kết cấu 02 phần. Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhẵn bóng tránh gây tổn thương, xây xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Dây có độ dài ≥ 50cm. Khoá van chia nhiều màu dễ phân biệt giữa các số, có 2 loại có nắp và không nắp. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
16 | Catheter tĩnh mạch trung tâm | Bộ | 30 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | Kim dẫn đường chữ V sắc bén, có valve ngăn chặn máu trào ngược và tránh tắc mạch do khí -Catheter bằng chất liệu polyurethan với đầu catheter mềm, có vạch đánh dấu chiều dài, đường kính ngoài 7F, chiều dài 20cm, 3 nòng, kích cỡ nòng G16, G18, G18 -Đầu nối catheter có valve 2 chiều, ngăn trào ngược và xâm nhập của các tác nhân bên ngoài -Dây kim loại dẫn đường có vạch đánh dấu chiều dài, mềm dẻo, tránh vặn xoắn, đầu J linh hoạt tránh làm tổn thương thành mạch - Có dao mổ và kim nong bằng nhựa -Có dây điện cực để đo ECG, xác định vị trí đặt catheter - Tiệt trùng - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
17 | Chỉ phẫu thuật không tiêu | Sợi | 48 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | Chỉ không tan đơn sợi Polypropylene số 3/0, dài 90cm, 2 kim tròn 25mm, vòng kim 1/2C. Kim bằng thép không rỉ bọc silicone . Độ bền kéo thắt nút hơn 20% - 50% só với USP. Lực tách kim và chỉ cao hơn 20-60% USP đóng gói bằng giấy Tyvek. Tiêu chuẩn ISO 13485 | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
18 | Chỉ phẫu thuật không tiêu | Sợi | 324 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp Polyamide 6.0 hoặc 6.6(nylon) số 4/0 ≥75cm kim ttròn 1/2C 20mm, Kim làm bằng thép không gỉ, phủ silicone . Đóng gói vô khuẩn. Tiêu chuẩn ISO 13485. | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
19 | Chỉ phẫu thuật không tiêu | Sợi | 96 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | Chỉ không tan tổng hợp nylon số 5/0 thành phần polyamide 6.0 hoặc 6.6 dài ≥75m kim tam giác 3/8C 19mm. Đóng gói vô khuẩn. Kim thép phủ silicone. Tiêu chuẩn ISO 13485. | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
20 | Chỉ phẫu thuật không tiêu | Sợi | 72 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | -Chỉ khâu mắt sợi đơn Polyamide 66 số 10-0 màu đen, dài 30 cm. -Hai kim tiết diện hình thang chiều dài 6 mm, đường kính 0,14mm, độ cong 3/8. -Kim làm bằng thép cứng không gỉ được phủ silicon, đuôi kim được tạo lỗ đột bằng công nghệ laser. -Tiêu chuẩn ISO 13485 | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
21 | Chỉ phẫu thuật tiệt trùng tự tiêu | Sợi | 288 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bọc bởi ≥50% polyglactin 370 và ≥50% Calcium Stearate, có chất kháng khuẩn số 3/0 dài ≥70cm, kim tròn đầu tròn, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim giúp giữ chặt kim khi thao tác, bằng hợp kim thép có chứa (Niken, Titanium, Chromium, Molypden và Ferric), giới hạn độ bền kéo > 2.750 MPa, có phủ silicone cải tiến, dài 26mm 1/2 vòng tròn. Thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
22 | Chỉ phẫu thuật tiệt trùng tự tiêu | Sợi | 324 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bọc bởi ≥50% polyglactin 370 và ≥50% Calcium Stearate, có chất kháng khuẩn số 4/0 dài ≥70cm, kim tròn đầu tròn làm bằng hợp kim thép có chứa (Niken, Titanium, Chromium, Molypden và Ferric), giới hạn độ bền kéo > 2.750 MPa, có phủ silicone cải tiến, dài 22mm 1/2 vòng tròn. Thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
23 | Nẹp khóa nén ép bản hẹp | Cái | 5 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | Rộng 13.5mm; dày 4.25mm; Số lỗ trên thân nẹp: 4 đến 12,14, 15, 16 lỗ; dài từ 78mm đến 294mm; chất liệu hợp kim Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ASTM F136; dùng kết hợp đồng bộ với: vít khóa mũ vít hình sao Ø5.0 mm; vít cứng mũ vít hình lục giác Ø4.5mm; và vít khóa xốp Ø5.0 mm. Đạt chất lượng ISO 13485. | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
24 | Nẹp khóa nén ép bản rộng | Cái | 5 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | Rộng 17.6mm; dày 5.6mm; Số lỗ trên thân nẹp: 4 đến 16 lỗ; dài từ 80mm đến 296mm; chất liệu hợp kim Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ASTM F136; dùng kết hợp đồng bộ với: vít khóa mũ vít hình sao Ø5.0mm; vít cứng mũ vít hình lục giác Ø4.5mm và vít khóa xốp Ø5.0 mm. Đạt chất lượng ISO 13485. | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
25 | Nẹp lòng máng | Cái | 10 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | Nẹp dày 1.5mm; rộng: 10.0mm; khoảng cách lỗ nẹp: 12.0mm. - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 12 lỗ; dài từ 54 đến 150mm - Đồng bộ với vít cùng hãng sản xuất - Đạt chất lượng ISO 13485; chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ASTM F138. | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
26 | Nẹp nén ép bản hẹp | Cái | 10 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | Nẹp dày 4.0mm; rộng: 12.0mm; khoảng cách lỗ nẹp: 16mm và 12,5mm - Số lỗ trên thân nẹp: từ 2 đến 16 lỗ; dài từ 39mm-263mm - Đồng bộ với vít cùng hãng sản xuất - Đạt chất lượng ISO 13485; chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ASTM F138 | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
27 | Dây garo | Cái | 100 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | • Sản phẩm được làm bằng thun, chất liệu cao su co giãn tốt. có băng gai dính 2 đầu, miếng băng gai bền chắc, dễ thao tác. Sản phẩm có thể sử dụng lại nhiều lần. • Lực kéo đứt ( độ bền kéo): ≥ 100 N • Độ dãn dài tương đối: ≥75% • Khả năng bám dính của băng gai: ≥ 5 N • Độ bền miếng dán ≥ 100 lần • Mật độ đường may: ≥ 3 mũi / 1cm • Kích thước: 2,5cm (+,-0.5cm ) x 30cm ( +,- 2cm ) | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
28 | Gel bôi trơn | Tuýp | 80 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | Gel bôi trơn được sử dụng trong điện liệu pháp, thăm khám bằng tay. Dùng bôi trơn nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, nội soi trực tràng, bôi trơn âm đạo, soi bàng quang, không gây ra dị ứng, không gây khích ứng da. Hòa tan được trong nước, dễ dàng làm sạch, không chứa tạp chất, dầu và chất nhờn. Không độc hại và không có mùi hôi. - Thành phần chính: Water; Glycerin; Monopropylen; Hydroxyl ethyl cellulose; Carbomer; Phenoxyethanol; Ethylhexylglicerin; Sodium hydroxide không chứa muối và formaldehyde. • Tiệt trùng. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
29 | Gel siêu âm | Can | 20 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | Gel sử dụng trong siêu âm, phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng. Không có formaldehyde, vô khuẩn. Không gây mẫn cảm hoặc rát da, gel trong, tan hoàn toàn trong nước, độ PH trong khoảng 6,5-7,5. | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
30 | Giấy siêu âm đen trắng | Cuộn | 80 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | Kích thước 110mm x 20 m. Đạt tiêu chuẩn ISO. Có thể sử dụng phổ biến trong tất cả các dòng máy in. | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
31 | Kim luồn tĩnh mạch | Cái | 3000 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | Kim luồn tĩnh mạch được làm từ chất liệu Ethylen tetraflourethylen ( ETFE) đem lại sức cản thấp khi thâm nhập. Tiệt trùng bằng chùm tia điện tử, lưu Catheter được 72h. - Cỡ 14G ( Độ dài catheter 64mm, đường kính ngoài 2.17mm, đường kính trong 1.73mm, lưu lượng mL/phút: 300). - Cỡ 16G (Độ dài catheter 51mm, đường kính ngoài 1.70mm, đường kính trong 1.30mm, lưu lượng mL/phút: 190 ). - Cỡ 18G (Độ dài catheter 51mm, đường kính ngoài 1.30mm, đường kính trong 0,95mm, lưu lượng mL/phút: 90 ). - Cỡ 20G (Độ dài catheter 51mm, đường kính ngoài 1.10mm, đường kính trong 0.80mm, lưu lượng mL/phút: 55) - Cỡ 24G (Độ dài catheter 19mm, đường kính ngoài 0.67mm, đường kính trong 0.47mm, lưu lượng mL/phút: 15) Kim luồn tĩnh mạch không có cánh. | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
32 | Lưỡi dao mổ | Cái | 700 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | Lưỡi dao mổ sắc, làm bằng thép không gỉ hoặc thép cacbon. Tiệt trùng. Có các số 10, 11,12,15, 20, 21, 22'.Các rãnh dọc lưỡi dao thương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số3 và số 4 cũng như là 3L và 4L...do tất cả các nhà máy sản xuất. | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
33 | Kim tiêm | Cái | 35000 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | Kim các số 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 23Gx1", Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Có chứng nhận EC cấp bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp được Liên minh Châu Âu chỉ định ( Notified Body), tiệt trùng | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
34 | Vòng đeo tay bệnh nhân | Cái | 1000 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | Chất liệu: PVC y tế mềm dẻo, không kích ứng da, không gây dị ứng da, Màu sắc: Hồng, Xanh lam, Trắng, Vàng, Đỏ, Xám, Xanh lục Mẫu thẻ ghi hoặc thẻ chèn, Kích thước: Trẻ sơ sinh, Trẻ em, Người lớn, Người lớn & Trẻ sơ sinh. Size người lớn dùng được cho cả trẻ em và người lớn Khóa cài: bằng nhựa có thể điều chỉnh độ dài của vòng đeo tay chỉ để sử dụng một lần (có nhiều lỗ để điều chỉnh khóa theo kích thước cổ tay người bệnh) | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
35 | Gạc thận nhân tạo | Cái | 1500 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | • Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Sợi săn chắc, đồng đều, trắng, mịn, mềm mại. • Không có độc tố, đã được giặt sạch, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. • Tốc độ hút nước ≤5 giây. Độ ngậm nước ≥5gr nước/1gr gạc. • Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. • Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. • Độ ẩm không quá 8%. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. • Kích thước: 3.5cm x 4.5cm x 80 lớp, vô trùng. • Được đóng gói bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. • Tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
36 | ống mở khí quản 2 nòng có bóng , có cửa sổ cỡ 6,7,8 | Cái | 20 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | Ống mở khí quản vật liệu không chứa DEHP, cong 105 độ, kết nối với dây máy thở qua co nối của ống, không kết nối qua nòng trong - Bóng nhung mềm, thành mỏng (0.06mm), đường kính lớn (các số >7 có đường kính bóng ≥30mm) - 2 nòng trong thành mỏng (ID nòng chênh 1mm so với ID ống), có vòng kéo (mấu ngắt) để dễ tháo. Các cỡ 6.0, 7.0 , 8.0 | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
37 | Cảm biến đo huyết áp xâm lấn | Bộ | 30 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | Bộ cảm biến đo huyết áp động mạch xâm lấn và các phụ kiện được làm bằng vật liệu y tế giàu polymer và có độ tương thích sinh học cao. Sử dụng trong các trường hợp: 1. Đo huyết áp tĩnh mạch và các thông số áp lực khác của cơ thể. 2. Lấy mẫu máu. 3. Đo huyết áp trẻ sơ sinh Thiết kế đóng gói kín giúp giảm nguy cơ nhiễm khuẩn cho người sử dụng. Thành phần chính của Cảm biến đo huyết áp xâm lấn gồm nắp bảo vệ, van phun, zero tee và cáp nối. Phụ kiện lắp đặt bao gồm khoá 3 chạc có dây và bộ truyền dịch | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
38 | Catheter tĩnh mạch trung tâm | Bộ | 3 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 2 nòng bao gồm: - Catheter kích cỡ 5F/ 6F, 2 nòng catheter cỡ 18G/nòng, chất liệu polyurethance, thể tích đuổi khí mỗi nòng 0,57/0,62 ml, tốc độ dòng chảy với trọng lực mỗi nòng 578/753 ml/giờ, thiết kế hình nón ngược, cho phép tiêm truyền áp lực cao thuốc cản quang cho các kỹ thuật CT scan với tốc độ tối đa lên đến 5 ml/giây - Dây dẫn bằng thép không rỉ với chiều dài 70 cm - Thông nòng microintroducer 10 cm - Kim introducer 21G - Nắp đậy cho mỗi nòng catheter - Bơm tiêm đầu xoắn luer-lock 10 ml hoặc 12 ml, không latex - Thiết bị cố định catheter StatLock - Thước đo giấy - Lưỡi dao - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
39 | Catheter 1 nòng | Bộ | 20 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | Kích cỡ 14Ga x 20 cm Bao gồm: 01 catheter 1 nòng chất liệu polyurethane có cản quang với đầu mềm, dây nối dài, kẹp dây, cánh tiêm + 01 Dây dẫn đường kim loại / Nitinol 1 đầu thẳng mềm, 1 đầu chữ J, kích cỡ 0.032” x 60cm + 01 kẹp Catheter + 01 kim dẫn đường 18G x 6.5cm (Introducer Needle) + 01 bơm tiêm 5ml + 1 nong 8F x 10cm (Vessel dilator) + 01 nắp bảo vệ + 01 kim + dao mổ số 11 | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
40 | Mặt nạ thanh quản | Cái | 20 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | Không cần giãn cơ.Giảm thiểu độ phức tạp trong quá trình phẫu thuật. Chất liệu Silicon có độ tương thích sinh học tốt và bảo vệ đường thở. Thanh khẩu độ được thiết kế trong trường hợp thông khí kém do bị gập thanh quản. Quá trình sản xuất đặc biệt và nghiêm ngặt giúp sản phẩm mềm, mượt và linh hoạt. Độ bịt kín tốt. | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
41 | Ống nội khí quản 2 nòng có bóng | Cái | 3 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | - Giảm thiểu nguy cơ tổn thương niêm mạc với bóng khí quản polyurethane áp lực thấp và bóng phế quản PVC. Bóng phế quản của ống bên phải có hình chữ S. Bóng phế quản, nòng phế quản và bóng bơm hơi phế quản có mã màu xanh lam. Giúp xác định vị trí của đầu xa với bóng phế quản màu xanh lam, khi xác minh vị trí chính xác bằng ống nội soi phế quản sợi quang. Hỗ trợ xác định vị trí đặt ống với các điểm đánh dấu cản quang ở đầu xa, xung quanh mắt bên, phía trên bóng phế quản và ở khí quản. Chứa hai đầu nối Opti-Port™, cho phép ống nội soi phế quản sợi quang hoặc ống thông hút đi qua mà không làm gián ca mổ. - Một bộ có đi kèm nối chữ Y và 2 dây hút dịch phế quản. - Độ dài ống 420mm - Ống cỡ: 35Fr(đường kính trong 4.8mm, đường kính ngoài 11.7mm), 37Fr( đường kính trong 5.1mm, đường kính ngoài 12.3mm), 39Fr(đường kính trong 5.3mm, đường kính ngoài 13.0mm), 41fr(đường kính trong 5.4mm, đường kính ngoài 13.7mm) | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
42 | Ống nội khí quản có hút trên cuff các cỡ | Cái | 25 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | Thiết kế bóng dạng Taper Shaped hạn chế rò dịch xuống phổi đến 90% + Có ống hút dịch trên bóng để hút sạch dịch đọng phía trên bóng chèn + Có mắt Murphy eye đầu cong đảm bảo thông khí. + Thân ống có vạch cản quang kết hợp có thêm 2 vạch tròn trên bóng giúp hỗ trợ đặt ống đúng vị trí. + Điểm đánh dấu ở mặt sau cho phép kiểm tra vị trí của lỗ hút dịch và bóng chèn. + Ống các số: 6.5mm (đường kính ngoài 9.8mm, chiều dài 317mm);7.0mm (đường kính ngoài 10.4mm, chiều dài 330mm); 7.5mm (đường kính ngoài 11.2mm, chiều dài 350mm); 8.0mm (đường kính ngoài 11.8mm, chiều dài 360mm) | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
43 | catheter đường hầm có cuff( double -cuff) | Cái | 5 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | Catheter đường hầm dùng trong lọc máu - Lưu lượng dòng máu trung bình: 333 – 392 mL/phút - Chỉ số Kt/V trung bình duy trì ≥ 1.5 - Chất liệu bằngPolyurethane có cản quang - Thiết kế ống thông double "D", có cản quang - Thiết kế đầu ống đối xứng giúp giảm nguy cơ tổn thương tiểu cầu do lực cắt dòngchảy (shear stress), từ đó giúp giảm khả năng hình thành huyết khối trên bề mặt ống thông. - Đầu ống thuôn nhẹ giúp dễ luồn qua dây dẫn (guidewire) - Thiết kế có vòng bít chống đi ngược dòng. - Ống thông luồn SmartSeal đường kính 16Fr có van khóa khí tự động và van cầm máu kép. - Kích thước: Chiều dài từ đầu tip đến cuff từ 19 đến 55cm, đường kính 15Fr Catheter bao gồm : • 1 ống thông (catheter) • 1 cây thông luồn SmartSeal™ có van chống trào • 1 dây dẫn lò xo (spring wire guide) • 1 kim chọc (introducer needle) • 1 que nong mô 12 Fr • 1 que nong mô 14 Fr • 2 nắp khóa Luer (luer lock caps) • 1 cốc thu gom vật sắc nhọn có khóa SharpsAway™ II • 1 dụng cụ tạo đường hầm (tunneler) • 1 dao mổ an toàn (safety scalpel) • 1 thẻ định danh bệnh nhân (patient ID card) • 1 băng dán Tegaderm® | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
44 | Dụng cụ khâu cắt nối tròn đầu đe cố định | Cái | 2 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | Dụng cụ khâu cắt nối vòng, đầu đe cố định Chất liệu: ghim bằng Titanium Alloy (Ti-3Al-2,5V) Kích thước: Cán dài 18 cm, Đường kính ngoài của khoang chứa ghim gồm các cỡ: 25 mm, 29 mm, 33 mm, tương ứng 20 ghim, 24 ghim, 28 ghim Chiều cao ghim sau khi đóng điều chỉnh được từ 1.5 mm - 2.2 mm Chiều cao kim mở 5.2mm - 2 hàng ghim. Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
45 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc 45mm, 60mm sử dụng pin, có bao gồm hàm đe (gồm lưỡi cắt) | Cái | 2 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | Dụng cụ khâu cắt nối nội soi thẳng đầu gập góc (kèm lưỡi cắt): Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc sử dụng pin. Cung cấp được tối thiểu 2 cỡ với chiều dài 45mm, 60mm, không gồm ghim. Đường kính cán 12mm (±5%), chiều dài cán 350mm (±5%), gập góc mỗi bên 45 độ (±5%), gồm tối thiểu 3 mức. Hàm làm bằng thép không gỉ, độ mở hàm 22mm (±5%). Có bao gồm lưỡi dao cắt bằng thép không gỉ có thiết kế giúp cắt mô hiệu quả. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
46 | Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc 45mm, 60mm sử dụng pin. | Cái | 12 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | - Đinh ghim chất liệu bằng hợp kim titanium hoặc tương đương. - Chiều dài đường ghim từ 45mm đến 60mm tương ứng với chiều dài đường cắt từ 42mm đến 57mm. - Màu trắng: chiều cao ghim đóng ≥ 1mm; chiều cao ghim mở ≥ 2,6mm, dùng cho mạch máu/mô mỏng. - Màu xanh dương: chiều cao ghim đóng ≥ 1,5mm; chiều cao ghim mở ≥ 3,6mm, dùng cho mô thường. - Màu vàng: chiều cao ghim đóng ≥1,8mm; chiều cao ghim mở ≥ 3,8mm, dùng cho mô thường/dày. - Màu xanh lá: chiều cao ghim đóng ≥ 2mm; chiều cao ghim mở ≥ 4,1mm, dùng cho mô dày. | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
47 | Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng sử dụng trong mổ mở, loại 75mm | Cái | 12 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | Ghim khâu máy mổ mở loại 75mm: Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở, mỗi bên có 3 hàng ghim. Ghim có thiết kế dạng ôm chéo để tăng bề mặt mô bị ép và tăng hiệu quả cầm máu. Chiều cao ghim đóng từ 1.5mm đến 2.0mm, gồm tối thiểu 3 mức để phù hợp với các mô có độ dày khác nhau. Chiều dài đường cắt 75mm (±5%), chiều dài đường ghim 80mm (±5%). Ghim làm bằng hợp kim Titanium. Tương thích với Dụng cụ cắt nối thẳng mổ mở loại 75mm. | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
48 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng sử dụng trong mổ mở, loại 75mm | Cái | 2 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | Dụng cụ cắt nối thẳng mổ mở loại 75mm: Dụng cụ khâu cắt nối thẳng, không gồm ghim, độ dài đường ghim khâu 80mm (±5%). Điều chỉnh được độ đóng của đinh ghim trên máy từ 1.5mm đến 2.0 mm, gồm tối thiếu 3 mức để phù hợp với các mô có độ dày khác nhau, mỗi bên có 3 hàng ghim. Ghim có thiết kế dạng ôm chéo để tăng bề mặt mô bị ép và tăng hiệu quả cầm máu. | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
49 | Ông soi niệu quản mềm người lớn | Ống | 1 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | - Độ phân giải: 160K - Đường kính kênh làm việc ngoài: 3.1mm, - Đường kính kênh làm việc trong: 1.2mm, - Góc uốn: Từ -275° ~ +275°, - Chiều dài làm việc: 670 mm - Tổng chiều dài: 920 mm | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
50 | Ống nội soi mềm đường mật | Ống | 1 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | "- Đầu xa bên ngoài đường kính: 5.5 mm '- Kênh làm việc Đường Kính trong: 2.4 mm - Chiều dài làm việc (phần chèn): 380 mm - Góc uốn: Uốn lên 210°/uốn xuống 180° - Góc nhìn: 110°±10% - Độ sâu trường ảnh: 5mm ～100mm - Hệ thống chiếu sáng: 4 đèn LED - Cấu trúc xương rắn kim loại - Cần điều khiển có chức năng khóa ở các mức: có thể dừng ở bất kỳ góc lệch nào. Chức năng khóa có 2 cách tùy chỉnh: trạng thái tự do hoặc trạng thái khóa để điều khiển đòn bẩy chính xác và giảm mỏi ngón tay cái. - Nút chụp Ảnh & Video trên tay cầm của kính: cũng có thể chụp ảnh, quay video - Tiêu chuẩn chất lượng: CE | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
51 | Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu liền kim ( Chỉ siêu bền) | Sợi | 5 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Năm 2025 trở về sau | Chỉ đóng gói tiệt trùng, cấu tạo bởi hai thành phần: - Kim: Chất liệu thép không gỉ: Mỗi sợi chỉ gồm 2 kim mỗi đầu một kim, một kim tròn kích thước: 3/8 x 25 mm; 1 kim tam giác kích thước 1/2x40mm. - Chỉ: Cỡ chỉ UPS 3/4, Chỉ được bện kết hợp bởi sợi chỉ trắng chiếm 87.5% chất liệu Polyethylen cao phân tử (UHMWPE) và sợi chỉ màu xanh chiếm 12.5% chất liệu polypropylene Mỗi sợi chỉ được đặt trên một miếng mút xốp chia thành 2 phần, giúp cố định cả kim và chỉ. Miếng mút chứa sản phẩm được đặt trong một túi giấy bạc hai lớp có thể bóc tách. Đạt tiêu chuẩn ISO; | Khoa dược - TBYT - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Theo dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cung ứng trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù (trường hợp dự trù đột xuất phục vụ công tác cấp cứu cung ứng trong vòng 48 giờ). | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp 1 bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.