## Worksheet
STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản suất | Xuất xứ cửa hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | PP2600472918 | Kim tù thận nhân tạo | [9 empty] | Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị Bệnh nghề nghiệp, 313 Âu Dương Lân, Phường Chánh Hưng, Tp.HCM | 48 tiếng kể từ khi nhận đơn đặt hàng của Bệnh viện | 72 tiếng kể từ khi nhận đơn đặt hàng của Bệnh viện
1.1 |  |  | Kim tù thận nhân tạo | Cái | 30000 | - | - | - | - | Từ năm 2025 trở về sau | - Kim chọc cầu nối động tĩnh mạch đầu tù (blunt needle), dùng cho kỹ thuật chọc lại đường hầm cố định (buttonhole) đã hình thành; vô khuẩn, dùng một lần. - Cỡ kim 16G; chiều dài phần kim ≥ 25 mm; thân kim bằng thép không gỉ dùng trong y tế; mũi kim tù phù hợp kỹ thuật buttonhole. - Có cánh giữ kim loại cố định hoặc xoay; dây nối mềm dài ≥ 300 mm, có kẹp khóa dòng và đầu nối khóa Luer (Luer Lock) phù hợp với bộ dây máu thận nhân tạo. - Vật liệu tiếp xúc dòng máu/người bệnh không chứa latex tự nhiên và không sử dụng DEHP, theo công bố của nhà sản xuất. - Bên báo giá nêu rõ cấu hình động mạch/tĩnh mạch, có hoặc không có lỗ phụ gần mũi kim (back-eye), lưu lượng máu khuyến nghị và phương pháp tiệt khuẩn theo tài liệu nhà sản xuất. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nhà thầu xếp hạng số 1 phải cung cấp thêm các thông tin về sản phẩm bao gồm: Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế, Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng/Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thiết bị y tế/Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực, bảng phân loại thiết bị y tế, Catalogue của sản phẩm đáp ứng theo thông số kỹ thuật yêu cầu, tiêu chuẩn ISO 13485, CE (Châu Âu) hoặc FDA, danh mục chào giá đã điền các nội dung còn thiếu theo danh mục phạm vi cung cấp hàng hóa về email: pvttbytbvphcn@gmail.com, thời hạn không quá 24 giờ từ thời điểm có kết quả chào giá. Lưu ý: Đối với các tài liệu bằng tiếng nước ngoài, nhà thầu phải cung cấp đầy đủ bản tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt có chữ ký, đóng dấu xác nhận của công ty.
2 | PP2600472919 | Que thử clo dư | [9 empty] | Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị Bệnh nghề nghiệp, 313 Âu Dương Lân, Phường Chánh Hưng, Tp.HCM | 48 tiếng kể từ khi nhận đơn đặt hàng của Bệnh viện | 72 tiếng kể từ khi nhận đơn đặt hàng của Bệnh viện
2.1 |  |  | Que thử clo dư | Que | 1000 | - | - | - | - | Từ năm 2025 trở về sau | - Que thử nhanh bán định lượng clo tổng (gồm clo tự do và chloramine) trong nước sau cột than hoạt tính trên đường cấp cho RO dùng trong chạy thận. Có thể kiểm tra clo dư trong nước xả sau khử khuẩn bằng hóa chất chứa clo nếu thuộc chỉ định sử dụng của nhà sản xuất. - Phương pháp nhúng hoặc tiếp xúc trực tiếp với mẫu nước; đọc kết quả bằng so màu trực quan với thang màu kèm sản phẩm, không cần máy đo hoặc thuốc thử rời. - Thang đo có mức 0; phân biệt được ngưỡng clo tổng 0,1 mg/L (ppm, quy đổi theo Cl₂), có mốc 0,5 mg/L và dải đo phía trên đạt ít nhất 3 mg/L. Chấp nhận thang màu có thêm các nấc khác nếu đáp ứng các ngưỡng này. - Thời gian thực hiện, thời điểm đọc kết quả và điều kiện lấy mẫu theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nhà thầu xếp hạng số 1 phải cung cấp thêm các thông tin về sản phẩm bao gồm: Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế, Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng/Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thiết bị y tế/Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực, bảng phân loại thiết bị y tế, Catalogue của sản phẩm đáp ứng theo thông số kỹ thuật yêu cầu, tiêu chuẩn ISO 13485, CE (Châu Âu) hoặc FDA, danh mục chào giá đã điền các nội dung còn thiếu theo danh mục phạm vi cung cấp hàng hóa về email: pvttbytbvphcn@gmail.com, thời hạn không quá 24 giờ từ thời điểm có kết quả chào giá. Lưu ý: Đối với các tài liệu bằng tiếng nước ngoài, nhà thầu phải cung cấp đầy đủ bản tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt có chữ ký, đóng dấu xác nhận của công ty.
3 | PP2600472920 | Que thử độ cứng nước | [9 empty] | Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị Bệnh nghề nghiệp, 313 Âu Dương Lân, Phường Chánh Hưng, Tp.HCM | 48 tiếng kể từ khi nhận đơn đặt hàng của Bệnh viện | 72 tiếng kể từ khi nhận đơn đặt hàng của Bệnh viện
3.1 |  |  | Que thử độ cứng nước | Que | 250 | - | - | - | - | Từ năm 2025 trở về sau | - Que thử nhanh bán định lượng tổng độ cứng của nước (Ca²⁺ và Mg²⁺) tại điểm sau thiết bị làm mềm và trước hệ thống RO dùng cho chạy thận nhân tạo. - Nhúng hoặc tiếp xúc trực tiếp với mẫu nước; đọc bằng so màu trực quan với thang màu kèm sản phẩm. Kết quả biểu thị theo mg/L (ppm) quy đổi CaCO₃. - Thang màu có mức 0, có nấc chỉ thị tại 10 mg/L CaCO₃ hoặc thấp hơn và dải đo phía trên đạt ít nhất 20 mg/L CaCO₃. Chấp nhận các nấc chia khác nếu nhận biết được độ cứng thấp sau làm mềm. - Thời gian nhúng/tiếp xúc, thời điểm đọc và điều kiện sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất; bên báo giá ghi rõ dải đo tối đa. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nhà thầu xếp hạng số 1 phải cung cấp thêm các thông tin về sản phẩm bao gồm: Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế, Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng/Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thiết bị y tế/Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực, bảng phân loại thiết bị y tế, Catalogue của sản phẩm đáp ứng theo thông số kỹ thuật yêu cầu, tiêu chuẩn ISO 13485, CE (Châu Âu) hoặc FDA, danh mục chào giá đã điền các nội dung còn thiếu theo danh mục phạm vi cung cấp hàng hóa về email: pvttbytbvphcn@gmail.com, thời hạn không quá 24 giờ từ thời điểm có kết quả chào giá. Lưu ý: Đối với các tài liệu bằng tiếng nước ngoài, nhà thầu phải cung cấp đầy đủ bản tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt có chữ ký, đóng dấu xác nhận của công ty.