## Worksheet
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ của hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | Máy sóng ngắn trị liệu | Cái | 1 | BTL – 6000 Shortwave 400 | BTL | BTL Industries | Bulgaria | Từ năm 2025 trở về sau, mới 100% | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485; nguồn điện cung cấp 100–240 V / 50–60 Hz. - Cấu hình cung cấp 01 máy: máy chính kiểu xe đẩy: 01 cái; từ điển y khoa hỗ trợ điều trị tích hợp sẵn: 01 bộ; cánh tay điều trị: 02 cái; điện cực điện cảm: 02 cái; điện cực điện dung: 02 cái; bóng đèn neon thử sóng: 01 cái; tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ. - Màn hình hiển thị và điều khiển chức năng loại màu cảm ứng rộng 5,7 inch. - Ngôn ngữ vận hành máy: đa ngôn ngữ, có tiếng Việt hỗ trợ người dùng; có sẵn từ điển y khoa hỗ trợ điều trị cho người dùng. - Tay giữ điện cực có 6 khớp nối, góc xoay 360°, điều trị được tất cả các vị trí. - Máy đầy đủ chức năng điện cảm và điện dung; kênh điều trị: điện cảm 2 kênh, điện dung 1 kênh; có chương trình do người dùng cài đặt. - Đầu ra định mức 200 W tại 50 Ω; tần số làm việc 27,12 MHz; thời gian điều trị tối đa đến 30 phút; chế độ phát xung hoặc liên tục. - Công suất ra 400 W ở chế độ xung, 200 W ở chế độ liên tục; tần số phát ở chế độ xung đến 1.500 Hz. | Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Giang tỉnh Tuyên Quang. Địa chỉ: Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang. | 01 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực | 40 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực | - Giá chào bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử tại Bệnh viện; hoàn thành lắp đặt, chạy thử chậm nhất 05 ngày kể từ ngày giao hàng. - Khi giao hàng cung cấp CO, CQ và tài liệu chứng Q7minh thiết bị y tế được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam (số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực). - Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng cho nhân viên; tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt. - Bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu; có mặt xử lý sự cố trong 48 giờ kể từ khi nhận thông báo.