## Worksheet
STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản suất | Xuất xứ cửa hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | PP2600472474 | Keo sinh học dùng cho dị dạng mạch, chấn thương tạng đặc | [9 empty] | Bệnh viện C | 01 | 03
1.1 |  |  | Keo sinh học dùng cho dị dạng mạch, chấn thương tạng đặc | Tuýp | 10 | . | . | B. Braun Surgical, S.A. | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Keo sinh học, tuýp 0,5ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 |  |  |  | + Hàng mới 100% đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. + Cung cấp tài liêu chứng minh nhà thầu đủ điều kiện sản xuất hoặc mua bán thiết bị y tế; giấy phép lưu hành hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương của hàng hoá trước khi hoàn thiện ký kết hơp đồng
2 | PP2600472475 | Vật liệu cầm máu (gelatin) | [9 empty] | Bệnh viện C | 01 | 03
2.1 |  |  | Vật liệu cầm máu (gelatin) | Miếng | 20 | . | . | Ferrosan Medical Devices A/S | Đan Mạch | 2025 trở về sau | Miếng xốp cầm máu tự tiêu bằng gelatin, dạng bọt xốp màu trắng, tiệt trùng. Kích thước: 7 x 5 x 1 cm ; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  | + Hàng mới 100% đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. + Cung cấp tài liêu chứng minh nhà thầu đủ điều kiện sản xuất hoặc mua bán thiết bị y tế; giấy phép lưu hành hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương của hàng hoá trước khi hoàn thiện ký kết hơp đồng
3 | PP2600472476 | Ống thông (catheter) RF | [9 empty] | Bệnh viện C | 01 | 03
3.1 |  |  | Ống thông (catheter) RF | Cái | 50 | . | . | Covidien | Mexico | 2025 trở về sau | Ống thông tĩnh mạch sử dụng sóng cao tần Closurefast, chiều dài đầu đốt 3cm, 7cm, 8cm đường kính đầu đốt là 2.0 mm hoặc 2.3mm, luôn phát nhiệt ổn định ở 120 độ C. Ông thông Closurefast sử dụng công nghệ đốt theo đoạn Tương thích với dụng cụ mở đường có đường kính trong tối thiểu 6F hoặc 7F. Tương thích với dây dẫn 0.025''(0.64mm). Chiều dài ống thông ( insertable length) 60cm hoặc 100cm. Tương thích với máy Closure RFG Radiofrequency Generator |  |  |  | + Cung cấp kèm thiết bị sử dụng phù hợp với hàng hoá dự thầu. + Hàng mới 100% đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. + Cung cấp tài liêu chứng minh nhà thầu đủ điều kiện sản xuất hoặc mua bán thiết bị y tế; giấy phép lưu hành hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương của hàng hoá trước khi hoàn thiện ký kết hơp đồng
4 | PP2600472477 | Khung giá đỡ Stent sử dụng lấy huyết khối trong lòng mạch não | [9 empty] | Bệnh viện C | 01 | 03
4.1 |  |  | Khung giá đỡ Stent sử dụng lấy huyết khối trong lòng mạch não | Cái | 5 | . | . | Micro Therapeutics, Inc. DBA ev3 Neurovascular | Mỹ | 2025 trở về sau | - Kích thước: Đường kính stent 3mm, 4mm, 6mm, chiều dài khả dụng stent 20mm, 24mm, 40mm dùng cho mạch đường kính 1.5-3mm, 1.5-4mm, 2-5.5mm. - Chất liệu: Nitinol - Đặc tính: Stent lấy huyết khối mạch não có cấu trúc mở, thiết kế parametric gấp cuộn, tự bung có thể thu hồi hoàn toàn. Có 1 marker đầu gần, 3 hoặc 4 marker đầu xa, và có các marker phân bố đều dọc trên thân stent với khoảng cách 5mm, 6mm và 10mm. - Tương thích vi ống thông đường kính 0.017"-0.027" và 0.021"-0.027". - Dây đẩy có đường kính 0.018" và dài 200cm. - Tiêu chuẩn: FDA và CE và ISO 13485.. |  |  |  | + Hàng mới 100% đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. + Cung cấp tài liêu chứng minh nhà thầu đủ điều kiện sản xuất hoặc mua bán thiết bị y tế; giấy phép lưu hành hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương của hàng hoá trước khi hoàn thiện ký kết hơp đồng
5 | PP2600472478 | Bóng nong phủ thuốc Paclitaxel dùng cho can thiệp mạch vành | [9 empty] | Bệnh viện C | 01 | 03
5.1 |  |  | Bóng nong phủ thuốc Paclitaxel dùng cho can thiệp mạch vành | Cái | 20 | . | . | Cardionovum GmbH | Đức | 2025 trở về sau | Bóng nong động mạch vành có tẩm thuốc Paclitaxel - Phủ thuốc: Paclitaxel 3 µg/mm2 - Chiều dài catheter 140cm và 145cm - Khẩu kính thâm nhập: ≤0.016" - Chiều dài tối thiểu ≤15mm, tối đa ≥40mm - Đường kính: từ ≤1.5mm, tối đa ≥4.00mm - Áp lực thường: ≥8bar - Áp suất nổ bóng: ≥14bar - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE |  |  |  | + Hàng mới 100% đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. + Cung cấp tài liêu chứng minh nhà thầu đủ điều kiện sản xuất hoặc mua bán thiết bị y tế; giấy phép lưu hành hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương của hàng hoá trước khi hoàn thiện ký kết hơp đồng