## Worksheet
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ của hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | Máy lắc tròn để sàn | Bộ | 1 | VKS 75 A control | Edmund-Buehler | Edmund-Buehler | Đức | 2025 trở về sau | - Chuyển động lắc: lắc tròn - Tốc độ: (30 – 200) vòng/phút; bước tăng 5 vòng/phút - Biên độ lắc: 26 mm - Tải trọng tối đa: 75 kg - Kích thước bàn lắc: (760 x 600) mm - Sức chứa: 32 Erlen 500 mL hoặc 12 Erlen 2.000 mL hoặc 06 phễu chiết 1.000 mL hoặc 10 chai duran 1000 mL hoặc 15 chai duran 500 mL. - Chế độ chạy: liên tục hoặc lập trình; màn hình cảm ứng - Nguồn điện: 100-240 V, 50/60 Hz - Kích thước máy: 1.050 x 835 x 250 mm; khối lượng: 110 kg - Kèm bàn lắc và giá Combifix VKS A với 09 thanh kẹp bọc cao su | Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 - Lô C5, Đường D1, KCN Cát Lái, Phường Cát Lái, Tp. Hồ Chí Minh | 07 | 90 | 1. Có cam kết cung cấp đầy đủ các tài liệu (bản gốc hoặc bản sao y có công chứng) - Giấy chứng nhận chất lượng (CQ). - Giấy chứng nhận xuất xứ (CO). - Packing List/ Delivery note - Invoice xoá giá (đối với hàng hoá nhập khẩu) - Tờ khai hải quan xóa giá (đối với hàng hóa nhập khẩu). 2. Có cam kết cung cấp 02 bộ tài liệu hướng dẫn kỹ thuật 3. Có cam kết cài đặt và hướng dẫn trực tiếp vận hành thiết bị tại địa điểm của Bên mời thầu 4. Thiết bị mới 100 % 5. Có cam kết thời gian giao hàng ≤ 90 ngày và thời gian thực hiện gói thầu ≤ 120 ngày 6. Thời gian tiến hành khắc phục lỗi từ khi chủ đầu tư thông báo sự cố ≤ 48 giờ 7. Có cam kết thời gian bảo hành thiết bị chính kể từ ngày hai bên ký nghiệm thu ≥ 24 tháng 8. Có cam kết ký hợp đồng bảo trì sau thời hạn bảo hành